婴儿T组合复苏器需求参数

一 产品要求

采用高精度压力表（精度±1.6 cmH20），精确指示当前复苏压力值；

提供安全，稳定，可控制的吸气峰压（PIP）以及呼气末正压（PEEP）。

二 常规技术参数

适用复苏对象：≤10Kg的新生儿和婴儿；

复苏气体氧浓度：21-100%（依据气源供应气体氧浓度）；

总体质量（包含主体与附件）：≤2Kg；

隔膜式压力表：量程：-10-60cmH20，精确度：±2%满刻度。

三 性能参数

复苏气体流量范围：5-15L/min(要求气源可设置该流量范围)；

最大安全压力（Pmax）设置范围：1-60 cmH20（在规定气源输入流量范围内）；

吸气峰压（PIP）设置范围：1-60cmH2O；

呼气末正压（PEEP）设置范围：0-28 cmH2O。